10包：脉搏持续心排血量监测仪（3台）

一、监测参数要求：

1、输出量：CCO、CCI、SV、SVI、HR

2、收缩力：GEF、CFI、dPmx

3、前负荷：GEDV、GEDI、ITBV、ITBI、SVV、PPV

4、后负荷：SVR、SVRI、pArt-M、pArt-D、pArt-S

5、器官功能：EVLW、ELWI、CPO、CPI、PVPI、TB

6、氧合参数（选）：ScvO2。

7、心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉搏、双有创血压监测

二、功能要求：具备蛛网图功能、决策树支持功能。

三、配置要求：

1、屏幕：≥17英寸屏幕。

2、插槽位≥5个，以满足功能升级需求

3、★可同时监测：心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、双有创压。

4、内置电池：可充电式，仅电池供电情况下，工作时间不低于120分钟。

5、科室配置功能：具有重症监护模式、新生儿重症监护模式、心内重症监护模式、手术室模式、普通病房监护模式等

6、★心电：支持3导、5导，可升级12导联监测。

7、★心率失常分析种类≥20种

8、有创血压：具备PPV分析功能，可有效指导机械通气病人的补液治疗。

9、可升级功能：12导联心电、意识深度监测、连续心排量监测功能。

10、存储功能：≥40小时全息波形，≥1000组无创血压。

11、标配带屏幕的转运模块，帮助临床病人的院内外转运。

12、转运模块配置要求：

12.1屏幕大小≥4英寸

12.2可监测心电、呼吸、无创血压、体温、血氧、脉率。

12.3仅电池供电情况下，工作时间≥4小时